규 격 서

(아세아시멘트 생산본부 탄소중립 프로젝트)

2025년 9월

생산본부 기술연구소 탄소중립연구실

아세아시멘트 주식회사

1. 연구장비 일반 사항

1) 물 품 명 : 클링커 자동 샘플링을 통한 유리 석회(f-CaO) 분석시스템

2) 수    량 : 1 대

3) 설치장소 : 충청북도 제천시 송학산로 14, 아세아시멘트 제천공장 내

4) 설치목적

- 해당 장비는 석회석 대체 비탄산염 원료 적용에 따른 실공정 적용성 평가 및 품질 평가를 위한 것으로, 최종적으로 ‘비탄산염 원료 활용 석회석 5wt.% 이상 대체 포틀랜드 시멘트 제조 및 활용기술 개발’ 연구과제를 완수하기 위한 것이다.

5) 장비용도

- f-CaO 분석기는 비탄산염 원료의 소성공정 적용 시 공정 변동 및 시멘트 품질 변동을 소성공정의 대표적인 품질 지표인 f-CaO를 실시간으로 자동 분석하여 즉각적인 조치를 취하기 위한 장비이다.

2. 연구장비 구성

1) 클링커 자동 샘플러

2) 공압 이송 시스템

3) f-CaO 자동 분석기

3. 연구장비 규격

1) 클링커 자동 샘플러

① 샘플러 길이 : Max 1,500 mm

② 클링커 사이즈 : Max 25 mm

③ 클링커 샘플링 양 : 300 ㎤/회 (클링커 사이즈에 따라 변동)

④ 클링커 샘플 온도 : Max 500 ℃

⑤ 자동 Air 압력 : 6 bar

⑥ Power : 380~600 V, 50~60 Hz, 0.37 kW

2) 공압 이송 시스템

① 수송 거리 : Max 200 m

② 수송 높이 차이 : Max 12 m

③ 수송 Pipe 내경 : 36.6 mmΦ

④ 샘플 수송 속도 : 5m/s

⑤ Power : 400~600 V, 50~60 Hz

3) f-CaO 자동 분석기

① 분석 횟수 : 4 회/hr

② 측정 범위 및 측정 정확도(편차) : 0.1~5.0 % / 0.05

③ 분석기 Panel 크기 : 2,200 mmL x 833 mmW x 1,905 mmH

④ 분석기 Panel 중량 : 575 kg

⑤ Power : 400~600 V, 50~60 Hz

4. 구매 시방

- 입찰공고문에 명시되어 있는 내용을 만족하여야 한다.

- 계약 전, 당 공장 래공하여 기술 사양 및 필요 제반여건(전기용량, Pipe 설치 위치, 분석기 위치 등) 에 대해 협의하여야 한다.